ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Технически спецификации/Изисквания

	І. Санитарен автомобил – стандартен (санитарен автомобил, проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациентите

	1.1 Автомобилът да е серийно производство и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

	1.2. Автомобилът да има европейско типово одобрение.

	1.3. Автомобилът да е нов и да не е използван за демонстрационни цели.

	1.4. Шаси:

	1.4.1. Самоносеща метална конструкция

	1.5. Шофьорска кабина:

	1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк/директен визуален контакт с шофьора, обезопасен срещу самоотваряне, с възможност за затъмняване.

	1.5.2. Седалка за шофьора плюс седалка/и за пътник/ци.

	1.5. 3. Климатик

	1.6.  Санитарен/Медицински отсек:

	1.6.1. Отоплението да се осигурява от климатик или автономен отоплителен източник, когато превозното средство е в движение и от електрическа печка ~220V с термостат, захранвана от ел.мрежа, когато автомобилът е паркиран. Печката е инсталирана в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на стандарт  EN 1789:2007 или еквивалент. 

	1.6.2. Охладителната система да съответства на стандарт    EN 1789:2007 или еквивалент

	1.6.3. Вентилационна система да съответства на стандарт  EN 1789:2007 или еквивалент

	1.6.4. Естествено осветление: Страничните и задни прозорци да са покрити с непрозрачно фолио на две трети от височината им.

	1.6.5. Изкуствено осветление: Да се осигурява достатъчна осветеност в санитарното отделение, съгласно стандарт EN1789:2007  или еквивалент. 

	1.6.6. Да има водоустойчив захранващ контакт ~220V, монтиран на подходящо място в санитарния отсек, който да служи за включване на захранващо устройство към мрежата ~220V, когато линейката не се движи и дава възможност чрез външно захранване да се извършва работа на отоплителната инсталация  и медицинските изделия. 

	1.6.7. Санитарното отделение да е оборудвано с одобрен тип седалки и обезопасителни колани поне за двама души

	1.6.8. В санитарното отделение в близост до поставките за оборудване да са монтирани 12 V контакта за захранване на медицинското оборудване и ~220 V стенни контакта тип “Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж да са различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC (постоянно напрежение) захранващи куплунги да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. 

	1.6.9. В санитарното отделение да има монтирани над носилката два броя поставки за закрепване на инфузионни бутилки.

	

	1.7. Двигател:

	1.7.1 Четиритактов, четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail или бензинов системен инжекцион 

	1.7.2  Кубатура на двигателя не по-малка от 2250 куб.см.

	1.7.3  Мощност на двигателя не по-малка от 120 kW.

	1.7.4  Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по-
             висок от 11 литра.

	1.7.5 Екологична норма не по-ниско от Евро 5

	1.8. Кормилно управление:

	 1.8.1.  Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело 

	1.9. Задвижване и скоростна кутия:

	1.9.1.Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки +1 задна.

	1.10. Окачване:

	1.10.1 Предно, независимо с маслени или газови амортисьори

	1.11. Спирачна система:

	1.11.1 Независима, със сервоусилвател.

	1.11.2 Предни дискови спирачки. Задни дискови спирачки

	1.12. Гуми: 

	1.12.1 Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със  спецификацията на производителя.

	1.12.2 Резервното колело да е идентично на монтираните на автомобила              

	1.13. Основен цвят: бял

	1.14. Специфични опознавателни знаци: 

	1.14.1.  Оранжева, светлоотразяваща лента с ширина 30 см., опасваща целия автомобил;

	1.14.2.   Стикер с изобразена тел. слушалка по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симетрично от двете страни;

	1.14.3.   Огледално обърнат надпис с черен цвят „ЛИНЕЙКА” върху предния капак; 

	1.14.4.    От двете страни на автомобила надпис с главни букви в черен цвят / с височина 20 см. и дебелина на линията 2 см./ „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”.

	1.15.  Специална сигнализация:

	1.15.1.  Две сини сигнални лампи излъчващи импулсна /мигаща/ светлина, поставени в предната част на покрива на линейката, симетрично на надлъжната ос; . Отзад на средната линия по протежение на линейката да е разположен трети светлинен източник, идентичен на първите два. Излъчваната светлина да е с достатъчна интензивност. Допуска се монтирането на двете предни сигнални лампи да е в един панел със сирената по т.1.16.

	1.15.2.  Две мигащи оранжеви светлини, монтирани в задната част на покрива на линейката, с функция независима от тази на сините светлини, които да се включват при отваряне на задните врати.

	1.15.3.  Две сини допълнителни светлини да са инсталирани отпред на бронята на колата и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

	 1.16. Сирена.

	ІІ. Медицинско оборудване към  Санитарен автомобил – стандартен(санитарен автомобил, проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациентите

	2.1. Оборудване за пренасяне на пациент  EN 1789:2007 или еквивалент

	2.1.1. Основна носилка/шаси на носилка (съобразена със стандарт EN 1865 или еквивалент) – 1 брой 

	2.1.1.1. Размери: Дължина не по-малко от 1900 мм и широчина  не по-малко от 550 мм 

	2.2. Стационарен кислород/кислородна инсталация (съобразена със стандарт EN ISO 9170-1:2009 или еквивалент и глава 6.3.8 на стандарт EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент )

	2.2.1. Да разполага със закрепени към автомобила два броя бутилки за сгъстен кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка. 

	2.2.2. На бутилките да са монтирани редуцир-вентили и манометри, с които да се осигурява необходимото налягане в инсталацията и следи налягането в бутилките.

	2.2.3. Бутилките трябва да са свързани към кислородната инсталация на автомобила.

	2.2.4. Да има налични инструменти необходими за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород, ако за монтаж/демонтаж се изискват такива.

	2.2.5.  Два стандартни кислородни изхода, които трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка от страната на главата.

	2.3. Устройство за засмукване/Аспирационна инсталация (EN ISO 10079-1, EN ISO 10079-3:2014 или еквивалент) – 1 бр.

	ІІІ. Медицинска апаратура

	3.1. Оборудване за инфузии (EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)

	[bookmark: _GoBack]3.1.1  Спринцовкова инфузионна помпа

	3.1.2. Стойка за инфузия – 2 бр.



Санитарния автомобил (линейка) следва да е окомплектован с всички необходими документи за регистрация пред КАТ.
Гаранционният срок на  линейката да не е по-малък от 36 месеца или до достигане на 100 000 (сто хиляди) километра, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо. Гаранционният срок за линейката започва да тече от датата на предаването на владението на линейката на възложителя. Гаранционният срок на медицинското оборудване и медицинската апаратура е не е по-малък от 36 месеца, считано от предаване на владението на линейката на Възложителя. 
В рамките на гаранционния срок, изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия на линейката, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното и сервизно обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи. 
Съобщението на възложителя за ремонт по заявка на възложител, настъпили повреди, рекламации, несъответствия и други може да бъде направено по факс, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на линейката от свои квалифицирани представители в срок до 2 (два) работни дни, от получаване на съобщението на възложителя. След преглед на линейката от квалифицирани представители на изпълнителя се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата и/или несъответствието, работите, необходими за отстраняването й, както и датата и часа на констатирането на повредата и/или несъответствието. Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или несъответствие на линейката в договорен срок между възложителя и изпълнителя, считано от датата и часа на констатирането й от Изпълнителя.
Изпълнителят се задължава да осигури на възложителя гаранционно, сервизно обслужване на линейките в гаранционния срок посочен в техническото предложение, който започва да тече от датата на предаването на владението на линейката на възложителя.
	
Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника, апаратура, оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение линейка, оборудване, медицинско оборудване или медицинска апаратура с еквивалентни технически характеристики.




